## 配置清单
中山市南部区域中心医院改造提升工程项目医疗设备技术参数及配置清单表 （试行）
一、设备名称： |  | 生物安全柜
二、采购单位： |  | 中山市卫生健康局三乡分局
三、用户单位： |  | 广州中医药大学第一附属医院中山医院（中山市三乡医院）
四、使用科室： |  | 药剂科
五、采购代理机构： |  | 广东省机电设备招标有限公司
六、申请数量： |  | 3 （套）
七、设备预算单价 |  | 12 （万元/套）
八、设备预算金额 |  | 36 （万元）
九、是否允许进口产品参与竞争： □是 ☑否
十、技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求
例如 |  | 总体要求：
★ | 1 | 如所投产品属于医疗器械，应提供医疗器械注册/备案证明材料。
技术参数：
| 2 | 是否有专机专用耗材（☑有，□无），供应商提供超高效过滤器价格清单
| 3 | 功能要求 | 恒定气流30%的气流经过滤后可向室内外排出或接到排风系统，70%的气流经过滤后循环使用，能有效截活微生物颗粒及尘埃颗粒，性能参数满足《YY 0569-2011》标准中二级生物安全柜分类为A2型的要求。
| 4 | 工作台材料 | 工作区域应由304不锈钢一次成型。
| 5 | 外形尺寸（宽*深*高） | 工作区宽度应适合双人同时操作。≥1500L*840W*2000H mm
| 6 | 气流形式 | 垂直层流负压机型，70%循环，30%外排。
▲ | 7 | 过滤技术 | 采用超高效过滤器，对0.12μm颗粒物过滤效率为≥99.997%。
▲ | 8 | 洁净度 | 工作区洁净度达到100级。
| 9 | 下降气流平均流速 | 下降气流平均流速≥0.3m/s。
| 10 | 流入气流平均流速 | 流入气流平均流速≥0.5m/s
| 11 | 安全性能保障 | 前窗开启高度限位报警系统与照明控制联动。
| 12 | 安全性能保障 | 照明与杀菌系统采用安全联动互锁系统。
| 13 | 紫外灯 | 紫外灯≥30W,并具有紫外灯预约功能，紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常运作。
| 14 | 照度 | 照度≥900Lux。
| 15 | 噪音 | 噪音≤65dB(A)。
▲ | 16 | 振动 | 工作台面中心的振幅≤5um
| 17 | 其他配置 | 配置备用插座设计，有防水保护盖。
| 18 | 其他配置 | 配置万向脚轮方便移动。
| 19 | 电源电压 | AC220V,50HZ
| 20 | 排风方向 | 顶出
| 21 | 摄像系统 | 具有可追溯功能，可追溯时间≥180天
| 22 |  | 配置工作站及扫描仪
十一、配置清单（单台配置清单如下）
序号 | 名称 |  |  | 数量 | 备注
1 | 主机 |  |  | 1套
2 | 工作站 |  |  | 1套
3 | 高清摄像头 |  |  | 1个
4 | 带支架扫描仪 |  |  | 1个
十二、售后要求
序号 | 具体要求 （以下内容仅供参考，可根据本科室实际需求自行修订）
★1 | 整机免费保修不少于 5 年（含第三方产品、所有耗材）(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于 4 次，并免费提供维修所需的配件（含易损品）及服务，需要提供清单。
2 | 接到设备出现故障通知，20分钟内电话响应，2小时到达现场。
3 | 保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1：2延长保修期（具体时间，按天数算）。
4 | 保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）
5 | 临床培训：免费提供现场培训。
6 | 工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。
7 | 提供的设备必须是原厂的全新设备。
8 | 以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。
9 | 设备维保需在广东省内设有服务人员，可保证以最快捷的方式为采购人提供设备维修配件需求。
10 | 软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。
11 | 保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。
12 | 中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。
13 | 保修期后，如买方需延长保修时间，供方质保费不得高于 6000 元/年/套，如遇政策调整（包括但不限于集采等情况），则按最新规定执行，年度定期预防性维护保养次数不于 4 次。
14 | 开放（或者提供）维修密码（如有）。
15 | 提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS系统（或相关信息系统）（如有）、含第三方设备接口费，所产生费用由中标人负责。
注：格式不得改变，行数可自行增加。
十三、以上内容技术参数、配置清单、售后要求中带★的有2 项。
十四、主要商务要求
标的提供的时间 |  | 合同签订后的 1 个月内到货。
标的提供的地点 |  | 采购人指定地点。
付款方式 |  | 1期：支付比例 30 %,合同签订后15个工作日内支付合同总金额 30 %的预付款； 2期：支付比例 70 %,设备验收合格签字2个月内支付合同总金额的 70 %。
验收要求 |  | 设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。
履约保证金 |  | 收取比例：5%,说明：合同签订后5个工作日内，中标人向采购人提供合同价款5%的履约保证金缴纳凭证；项目验收合格一年后，在中标人正常履行维保责任的情况下，采购人无息退还履约保证金予中标人。
设备生产日期及使用期限 |  | 设备生产日期为自 2025年 1 月 1 日后生产制造，设备使用期限≥ 10 年。
其他

## 评审标准
附件：2.
评审标准
评审项 | 评审因素 | 评审细则
技术商务部分 | 所投产品技术参数及性能与技术规格要求的响应情况 (30.0分)非▲的有0项 | 所投产品全部满足或优于项目需求中带非▲号的技术人员要求、项目管理要求、项目服务要求的，得30分。每一项负偏离扣3分，本项最低得0分。所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。
| 整体实施方案及技术措施 (10.0分) | 整体实施方案及技术措施方案包括但不限于以下内容： ①整体项目实施的时间安排 ②实施过程中的相关技术措施、方案、重点难点 ③应急事件风险管理 投标人针对本项目提出的整体实施方案具有完整性，且具体性、可行性等方面高，相关技术措施可操作性强得10分； 投标人针对本项目提出的整体实施方案具有一定的完整性，具体性、可行性，相关技术措施具有可操作性得6分； 投标人具有整体实施方案及相关技术措施，但内容不够完整、具体得2分； 不提供或不按要求提供不得分。
| 技术培训方案 (10.0分) | 技术培训方案包括但不限于以下内容： ①培训人员、时间的安排② 培训的方式内容③培训的组织形式、程序、注意事项 内容详细完整、科学合理，可行性高的得10分； 内容详细完整、科学合理，具有可行性的得6分； 内容基本完整、基本科学合理，基本可行的得2分； 不提供或不按要求提供不得分。
| 供应商的同类项目业绩 (5.0分) | 投标人2022年1月1日至今具有所投同类设备的业绩，每提供一个得1分，最多计5分。 注：需提供合同关键页复印件并加盖公章，合同未加盖公章或提供非投标人本单位业绩视为无效，以合同签订时间为准。
| 用户评价 (5.0分) | 提供上述有效同类项目业绩的用户书面满意度评价或意见反馈情况：正面评价（业主书面优秀、满意或相当之类的正面评价）每份得1分；本项最高得5分。注：提供相关用户书面满意度评价或满意反馈情况（需用户单位盖章），复印件并加盖投标人公章。满意度评价（或意见反馈情况）要和业绩须是同一用户，不提供或不按要求提供不得分。
| 售后服务方案 (10.0分) | 投标人提供的售后服务方案包括但不限于以下内容：①应急维修时间和人员安排；②售后服务的原则、范围、内容；③零配件供应、维护保养服务 售后服务方案内容详细完善，响应时间满足招标文件要求，可行性高，得10分；售后服务方案内容详细完善，响应时间基本满足招标文件要求，具有可行性，得7分；售后服务方案内容不够详细完善，可行性程度低，响应时间不满足招标文件要求得4分。 不提供或不按要求提供不得分。
价格部分 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。